**南京财经大学**

**食工学院无线农业气象综合监测站项目**

**招标文件**

招标编号：NCZB20170630-货物310

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2017年6月30日

**前 附 表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 无线农业气象综合监测站采购 | | | | |
| 项目地点 | 南京财经大学仙林校区 | | | | |
| 项目负责人 | 邵老师 | 联系电话 | | 13951895750 | |
| 项目承办单位 | 食工学院 | 采购方式 | | 公开招标 | |
| 招标内容 | 食工学院采购无线农业气象综合监测站 | | | | |
| 付款方式 | 验收合格后，支付全部货款的90%，全部货款的10%作为质量保证金，验收合格期满一年经验证无质量问题7日内付清。 | | | | |
| 供货期 | 中标人在签订合同后，20个日历日内。 | | | | |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本。 | | 是否需要样品 | | 否 |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：壹万元整 ￥10000.00  投标保证金的形式：银行本票、银行汇票;**不接受现金及银行转账**  南京财经大学开户行信息：  账号：4301011219100159523  户名：南京财经大学  开户银行：工行察哈尔路支行  中标并与本校签署合同后自动转为履约保证金。投标人中标后如拒绝按投标承诺与本校签署合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，本校有权不退还其投标保证金，并追究相应的法律责任。未中标投标人的投标保证金在本校发布中标公示期满之日起15个工作日内无息退还。中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议的15个工作日内无息退还。 | | | | |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币贰佰元整（￥：200元），此款不退还，本校开具正规收据。该项费用在递交投标文件时缴纳。 | | | | |
| 技术答疑 | 邵老师， 13951895750 | | | | |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心  地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室  接收人：刘老师 联系电话：86718575。  投标文件递交时间：2017年 7 月 19 日上午9：00-10：00  投标截止时间：2017年 7 月 19日10时前。 | | | | |
| 投标有效期 | 投标截止日后60个日历日内有效 | | | | |
| 评标办法 | 综合评分法 | | | | |

**南京财经大学食工学院无线农业气象综合监测站采购项目招标文件**

南京财经大学食工学院无线农业气象综合监测站采购项目实行公开招标（招标编号：NCZB20170630-货物310），本次招标由学校招投标中心统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。现将招标有关事项告知如下：

**一、总则**

1、适用范围：本招标文件仅适合于本次一个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受本招标文件的条件和规定。

**二、项目描述**

食工学院采购、安装、调试无线农业气象综合监测站2套（规格、数量、技术参数等要求详见附件三）。产品质量必须达到国家规定的标准以及本招标文件的技术参数要求，免费质保一年，质保期内免费上门服务。

**三、投标人资质要求**

1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。

2、投标人如非产品生产商，须提供所投产品的原厂代理授权书。

3、投标人需提供法人证明、法人授权委托书、被委托人身份证明。

4、出具自2014年1月以来在经营活动中没有违法违规行为、未受行业主管部门处罚的承诺书。

5、法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

6、本次招标不接受联合体投标。

**四、投标人须知**

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、中标人由本校评标小组确定。

4、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的单位，本校对其原因不作专门解释。

5、投标人保证，一当中标，所提供的产品质量符合国家标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌，或明确提出其他各项要求的，投标人保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则招标人有权拒付货款并拒绝退货。

6、投标人保证，一当中标，本标的订购产品均由原厂自行生产，凡转让订单、贴牌生产的产品，招标人均有权视为不合格产品而拒绝付款。

7、投标人独立承担安装人员的安全职责，如发生意外，全部责任由投标人负责。

8、有在本校不良投标或经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

**五、招标文件**

1、招标文件的组成：招标文件由项目描述、投标人资质要求、投标人须知、评标办法、合同主要条款（参考格式）、投标函（参考格式）及报价表、资质审核索引表、评分索引表等资料组成，投标人必须按照此文件要求规范编制和投递投标文件，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉项目所在地的有关情况，包括涉及本项目的法律、法规、行业规范、以及自然环境、气候条件、公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，投标人如对招标文件有疑义，可以在投标截止十个日历日前以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、投标报价的说明：投标人应认真阅读本招标文件“项目描述”的内容，按要求一次性报出含免费送货上门、免费安装、免费调试、免费质保等的综合单价及总价，其他一切费用由投标人自理，招标人不再另付其他任何费用。

**六、评标办法**

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的资质要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准；正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或记算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改投标文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应。

（4）投标书未经法人签署或加盖企业印章。

（5）附有招标人不可接受的条件。

（6）投标报价高于项目预算的。

（7）打“★”项产品参数要求有任何一条不满足。

3、评定中标候选单位：

评标在学校监察、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标候选人。

本次招标采用综合评分法，采用百分制打分，得分最高者为第一中标候选人。

评分规则：

（1）报价（75分）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*75，满足招标文件要求的最低有效报价为评标基准价。

（2）投标人银行资信状况（2分）：具有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分。

（3）招标响应参数（15分）：附件三中的技术参数，打“★”项技术参数的必须满足，其余参数全部满足得15分，负偏离的一项扣3分，扣完为止。

（4）售后服务（8分）：有完善、明确的售后服务方案（如培训体系及培训方案、服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）进行评分，对比优秀的得5分，良好得3分，一般得1分，其他不得分；1年免费质保基础上,每延长免费售后服务一年加2分，最多不超过3分。

**七、投标文件**

1、投标文件组成：

（1）投标函及报价表：投标人对招标文件的响应程度及投标报价表（见附件一）。

（2）资质审核、评分索引表：表格中针对招标文件中评分标准的评分项，投标人依次列明与资质审核、评分项相对应的投标文件页码（见附件二）。

（3）投标人资质证明：法人证明、法人授权书、被委托人身份证明、企业资质证书、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等（提供复印件，原件备查）。

（4）投标人的生产经营能力证明：制造商的质量管理体系、投标人同类产品销售业绩。（5）投标人银行资信状况：提供开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明。

（6）技术性能及先进性证明：提供生产工艺、技术获得国家专利的或所投产品获国家、省级奖的证明材料。

（7）售后服务：提供完善、明确的售后服务承诺及质保年限。

（8）投标人认为其它需要说明和提供的材料。

所提供的材料均需加盖单位印章或投标人签字；投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份）。投标文件的正、副本密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章。

投标截止日后恕不再接受投标人投递标书。

**八、投标人承诺对如下内容已完全理解**

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件；本校不接受其他任何形式的报价。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一当中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

**九、合同主要条款**

**合 同**

（参考格式）

**签订日期： 年 月 日**

**甲方： 南京财经大学**

**乙方：**

甲方与乙方就下列货物的买卖协商协议一致，订立以下条款共同遵守。

产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额。 台，详见乙方报价单，合同总金额（人民币大写）： 元整，￥： 元

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 金额  （元） | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计(人民币大写)： 。 | | | | | | | ￥： |

二、 质量要求、技术标准： 符合国家标准和行业规范以及甲方招标文件的技术参数要求。

三、 交货时间、地点、方式： 自合同签订之日起 日内、交货安装地点见甲方招标文件，乙方负责安装到位。

四、 运输方式及费用负担： 由乙方负担。

五、 合理损耗及计算方法： 无

六、 包装标准、包装物的供应与回收： 无

七、 验收标准、方法及提出异议期限: 。

八、 随机备品、配件、工具数量及供应办法： 。

九、 结算方式及期限： 。

十、 产品的保修期及售后服务： 。

十一、 违约责任： 。

十二、 解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由甲方属地法院裁决。

十三、 其它约定事项： 认同甲方招标公告、招标文件及乙方投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方：**南京财经大学** | | 乙方： | |
| 单位名称（章）  单位地址：  法定代表人：  电话：  开户银行：  账号： | 委托代理人： | 单位名称（章）  单位地址：  法定代表人：  电话：  开户银行：  账号： | 委托代理人： |

**有效期限： 年 月 日至 年 月 日**

附注：

1、本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，任何一方都不得擅自变更或解除；因故需要解除时，应经双方协商一致，依法另立协议。

2、本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，副本 份。

**十、合同签订**

中标人在收到中标通知书之日起五个工作日之内到南京财经大学食工学院签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

南京财经大学招投标中心

2017年 月 日

附件一

**投标报价函**

（参考格式）

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为： 的招标文件，正式授权 (姓名和职务）代表 （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了 （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（¥ ）。

7、我方针对编号为： 的项目投标总价：人民币(大写): 。

（¥ ）。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

10、 （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2017 年 月 日

**投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参考品牌** | **技术参数** | **响应品牌** | **响应技术参数偏离** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| **1** | **无线农业气象综合监测站** |  | 详见附件三 |  | 投标人需另附“技术参数响应及偏离表” | 套 | 2 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： | | | | | | | | ￥： | | |

**注：进口产品报进口免税的包干人民币价格。**

投标单位法人代表（签字）：

投标单位名称（公章）：

日期： 年 月

附件二

**资质审核索引表**

|  |  |
| --- | --- |
| 资质要求项目 | 所在页码 |
| 1、具有独立法人资格、有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）复印件（加盖公章）； |  |
| **2、投标人如非产品生产商，须提供所投产品的原厂代理授权书。** |  |
| 3、投标人需提供法人证明、法人授权委托书、被委托人身份证明。 |  |
| 4、出具自2014年1月以来在经营活动中没有违法违规行为、未受行业主管部门处罚的承诺书。 |  |

备注：以上的资格/资质证书均须在有效期内；要求提供的复印件均须加盖公司公章。

**评分索引表**

|  |  |
| --- | --- |
| 评分项 | 所在页码 |
| （1）报价（75分）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*75，满足招标文件要求的最低有效报价为评标基准价。 |  |
| （2）投标人银行资信状况（2分）：具有开户行或权威评定机构出具的资信、信用证明的得1-2分。 |  |
| （3）招标响应参数（15分）：附件三中的技术参数，打“★”项技术参数的必须满足，其余参数全部满足得15分，负偏离的一项扣3分，扣完为止。 |  |
| （4）售后服务（8分）：有完善、明确的售后服务方案（如培训体系及培训方案、服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）进行评分，对比优秀的得5分，良好得3分，一般得1分，其他不得分；1年免费质保基础上,每延长免费售后服务一年加2分，最多不超过3分。 |  |

**附件三**

**食品科学与工程学院无线农业气象综合监测站技术参数**

1，主机由数据采集和控制模块、供电模块、有线和无线传输模块、传感器扩展模块、采集终端模块、过载保护（防雷保护）组成，多功能、模块化配置，运行完全免维护。

2，工作站采用太阳能充电电池，即使在天气不好或阳光很微弱的情况下也可以持续地向蓄电池充电。高效的太阳能供电系统，保证监测站常年都有充足的电力供应(如达不到此要求，也可配备备用电池，充电器)。

3，用户可通过PC或手机终端登陆信息处理平台即可查看到所有图表数据，且可在信息处理平台上设置诸如数据采集频率、数据传输时间、短信（SMS）预警信息等值。自动监测站可同时向多个手机号码发送SMS短信，及时做到提前防控和处理措施。并支持现场有线传输。。

4，工作站可以连接多种传感器，具有扩展能力；采集终端传感器模块要求如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| 01 | 太阳总辐射传感器 | ★1.光谱响应(10%点)：400到1100纳米；  ★2.范围：0到1800 W/m2  3.精确度：±5%满量程；  4.漂移：±2%每年；  5.更新间隔：50秒到1分钟； | 1 |  |
| 02 | 空气温度、相对湿度传感器 | 1.测量范围：  1.1相对湿度：0~100%；  1.2空气温度：-40 °C~ 80 °C；  ★1.3水汽压：0.01kpa；  2.分辨率：  2.1温度：0.1°C；  ★2.2大气压：0.01 kPa；  ★3.信号输出:SDI-12； | 1 |  |
| 03 | 土壤温度传感器 | 测量范围:-40 ~ 60°C  测量精度：± 1°C  分辨率 :0.1°C | 3 | 一体  式 |
| 04 | 土壤含水量传感器 | 测量范围:0 ~100% VWC（校准后）  ★测量精度:通用校准：± 0.03 m3/m3，典型土壤；  特殊校准：± 0.02 m3/m3，绝大多数土壤；  分辨率；  含水量：0.08% (0~50% VWC)； |
| 05 | 降雨量传感器 | 1.翻斗式雨量计；  ★2.日雨量：0.00″到 99.99″(0.0 毫米 到 999.8毫米)；  3.精确度：±4％，±1雨量计数每小时0.01″和2.00″之间（每小时0.2毫米和50.0毫米）;  ±5％，±1雨量计数每小时2.00″和4.00″之间（每小时50.0毫米和100.0毫米）；  4.分辨率：0.01″(0.2毫米)； | 1 |  |
| 06 | 数据采集器 | ★1.CPU:ARM Cortex M4，运行频率144MHz；  2.内存:30MB数据存储，80MB CPU驱动程序，2MB操作系统；  ★3.时钟精度：±1分/月；  4.USB Micro B接口:直接连到电脑，2.0全速，12Mpbs；  5.RS232接口：连接RS232通讯设备或串口传感器；  ★6.电池端子对（-BAT+：连接12V电源输入或用于UPS模式给蓄电池充电；  ★7.充电端子对（-CHG+）：连接16-32V直流电源转换器或12V或24V太阳能板（10W）；功耗@12VDC 1.5mA（睡眠），5mA（1HZ扫描），23mA；8.最优模拟量精度：±(0.04% 读数 ±3 μV), 0° to 40°C；  9.最优有效分辨率：23 nV (量程±34 mV, 差分反转测量 50/60 Hz fN1)；  10.工作温度 ：-40℃至+70℃；  11.外形尺寸 ：14.0 x 7.6 x 5.1 cm （5.5 x 3.0 x 2.0 英寸）；  12重量：低于245g； | 1 |  |

二、其他配件及要求：

1，★全套装置外部需适应户外恶劣环境，主机密封性好，支架全部不锈钢；

2，★备用原装安装支架和原装太阳能蓄电池各1个；

3，★网络通信功能，包括3年的网络通信功能费，后续自行缴费即可使用。

附件四

**回 执**

请有意参与我校食工学院无线农业气象综合监测站采购（NCZB20170630-货物310）招标项目的投标单位在收到招标文件后填写以下回执并加盖公章，于2017年7月10日前传真至025-86718579 报名，以便我校安排下一步工作。

公司名称（加盖公章）： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 电话 | 手机 | 资质条件是否满足 | 是否参与投标 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |